МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра Инновационного менеджмента

ОТЧЕТ по лабораторной работе №2

«ЭЛЕКТРОННЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ»

| Студент гр. 1335 | ______________ | Максимов Ю. Е. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель | ______________ | Орлова Н.В. |

Санкт-Петербург

2024 г.

Цель работы – исследование метрологических характеристик электронных вольтметров.

Задание

- Ознакомиться с используемой аппаратурой и инструкциями по ее применению. Получить у преподавателя конкретное задание по выполнению работы.

- Определить основную погрешность электронного вольтметра на диапазонеизмерений, указанном преподавателем. Построить на одном графике зависимости относительной и приведенной погрешностей от показаний электронного вольтметра. Сделать вывод о соответствии поверяемого вольтметра его классу точности.

- Определить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) электронного вольтметра. Построить график АЧХ и определить рабочую полосу частот вольтметра на уровне затухания АЧХ, определяемом нормативнотехнической документацией на поверяемый вольтметр.

- Экспериментально оценить АЧХ цифрового вольтметра. Провести сравнительный анализ амплитудно-частотных характеристик электронного, цифрового и электромеханического вольтметров. Построить графики АЧХ исследуемых приборов.

1. Измерить электронным вольтметром напряжения различной формы (синусоидальной, прямоугольной и треугольной) с одинаковой амплитудой на частотах, лежащих в рабочей полосе частот этого прибора. Объяснить и подтвердить расчетами полученные результаты. Сделать вывод о влиянии

ГС

ЦВ

111

ЭВ1

11

Вх1

Вых

ЭЛО

Рис. 2.1

формы измеряемого напряжения на показания электронного вольтметра.

Схема установки.

Для выполнения работы применяют схему, представленную на рис. 2.1, где ГС – генератор (синтезатор) сигналов синусоидальной, прямоугольной и треугольной формы (SFG-2000), ЦВ – цифровой вольтметр (GDM-8135), ЭВ – электронный вольтметр (GVT-417B), ЭЛО – электронно-лучевой осциллограф (GOS-620).

Спецификация средств измерения

| Техника | Диапазоны измерений, постоянные СИ | Характеристики точности СИ, классы точности | Рабочий диапазон частот | Параметры входа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор (синтезатор сигналов переменного тока SFG- 2120) | Диапазон генерируемых частот (поддерживается постоянная амплитуда) 1Гц÷20МГц (20Гц÷10МГц) | Разрешено по частоте 0,1 Гц Погрешность установки ±(20х10-6) Амплитуда > 10Впик (на 50 Ом) <±0,3 дБ (0,1Гц-1МГц) | Частотный диапазон (для синуса и мендра) 0,1Гц … 20МГц Частотный диапазон (для треугольника ) 0,1Гц… 1МГц | Rвх = 50 ом |
| Осциллограф универсальный GOS-620 | Коэф. откл. 5 мВ/дел... 5 В/дел, всего 10 значений, Коэф. разв. 0,2 мкс/дел... 0,5 с/дел, всего 20 значений | 3% 3% | 0...20 МГц | 20 < Rвх > 0 |
| Вольтметр универсальный цифровой | 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В | 0,005Uизм+1ед.мл.разр. 0,01 Uизм +1 ед. мл. разр. 0,02 Uизм +1 ед.мл.разр.0,05Uизм+1 ед. мл. разр | 40Гц...1кГц 1...10кГц 10...20 кГц 20...40 кГц | Rвх ≥10 МОм Свх < 100 пФ |
| Электронный вольтметр GVT-417B | 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1200 | Класс точности 1.5 |  | Rвх > 10 МОм |

Таблица 1.1

Таблицы результатов измерений и расчетов.

Расчетные формулы и примеры расчетов.

Рассчет вариации

| Показания поверяемого прибора, х | Показания образцового средства измерения |  | Погрешность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Абсолютная |  | Относительная, (), % | Приведенная, (), % | Вариация, (Н), % |
|  | при увеличении, xо, ув | при уменьшении, xо, ум |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при увеличении xув | при уменьшении, xум |  |  |  |
| 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0.02 | 0.02 | 4,00 | 0,66 | 0,00 |
| 1 | 0,94 | 0,98 | 0.06 | 0.02 | 6,00 | 2,00 | 1,30 |
| 1,5 | 1,51 | 1,47 | 0,01 | 0,03 | 2,00 | 1,00 | 1,30 |
| 2 | 1,99 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 0,33 | 0,30 |
| 2,5 | 2,49 | 2,51 | 0.01 | 0,01 | 0,40 | 0,33 | 0,66 |
| 3 | 3,02 | 3,02 | 0,02 | 0,02 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |

Таблица 1.2

Расчеты для второй строки:

Верхние частоты:

Таблица 1.3

| f, Гц | 1 кГц | 100 кГц | 300 кГц | 800 кГц | 1000 кГц | 1300 кГц | 1500 кГц | 1800 кГц | 2100 кГц | 2300 кГц | 2500 кГц | 2800 кГц | 3000 кГц | 3300 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,98 | 1,82 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| K(f) | 1 | 1 | 1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,92 | 0,79 | 0,72 | 0,60 | 0,56 | 0,52 |

Нижние частоты

Таблица 1.4

| f, Гц | 1 кГц | 800 Гц | 600 Гц | 400 Гц | 200 Гц | 100 Гц | 50 Гц | 10 Гц | 6 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| K(f) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Показания вольтметра переменного тока

| Исследуемая характеристика | Форма сигналов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | синусоидальная | прямоугольная | треугольная |
| Uп , В | 2,5 В | 4,2 В | 2,0 В |
| Uср, В | 2,25 В | 3,81 В | 1,81 В |
| U , В | 2,5 В | 3,81 В | 2,08 В |
| , % | 0 | 10,23 | 3,84 |

График относительной и приведенной погрешностей

Исследование аналогового вольтметра показало, что прибор соответствует своему классу точности.

Амплитудно-частотная характеристика электронного вольтметра.

Нижняя граница диапазона частоты – 6 Гц

Верхняя граница диапазона частоты – 2.1 * 106 Гц

Вывод

Выполнив данную работу, исследование аналогового вольтметра GVT-417B показало, что прибор не соответствует своему классу точности и по прибору можно не точно измерить показания, так как заявленный класс точности 1.5 (это означает, что не больше 1,5% приведённой погрешности ), а экспериментальные полученные данные при 1 ОМ достигли по приведённой погрешности 2%. Рабочая полоса частот Δf = fH / fB = 6 ÷ 2.1*106